## 表紙
レポート課題：
電子線照射の線量決定について
申請番号 | 2023-NW000
申請者
申請者所属
提出日
提出先
等を記載してください。レポートとして提出できる形を求めます。

## 目次
目次
シート１ | 表紙
シート２ | 目次
シート３・４ | ワークシート
・ | ・
・ | ・
・ | ・

## P1左
第4章 高エネルギー電子線の水吸収線量計測
4.7 高エネルギー電子線の水吸収線量計測ワークシート
|  | 測定者 | ： | [9 empty] | 測定日 |  | ： | [6 empty] | 2023年度用
|  | 受講番号 |  | ： | [5 empty] | 施設名 |  | ： | [7 empty] | ※レポートのため追記
1. | 放射線治療装置および水吸収線量計測の基準条件（ユーザビーム）
|  | 装置名 |  |  |  | ： | [7 empty] | 公称エネルギー |  |  |  |  | ： |  |  |  |  | MeV
|  | 公称線量率 |  |  |  | ： |  |  |  | MU min-1 |  |  |  | 線質Q (R50) |  |  |  |  | ： |  |  |  |  | g cm-2
|  | 基準ファントム |  |  |  | ： | 水 | [6 empty] | セットアップ法 |  |  |  |  | ：
|  | 基準照射野 A0 |  |  |  | ： | cm × cm | [6 empty] | SSD（cm） |  |  |  |  | ： |  |  |  |  | cm
|  | 校正深 dc=0.6R50-0.1 |  |  |  |  | ： |  |  |  | g cm-2
2. | 電離箱と電位計の校正（校正線質Q0またはQcross）
| 電離箱モデル |  |  |  | ： | [7 empty] | シリアルNo. |  |  |  | ：
| 電位計モデル |  |  |  | ： | [7 empty] | シリアルNo. |  |  |  | ：
| 電離箱壁材質 |  |  |  | ： | [7 empty] | 厚さ |  |  |  | ： |  |  |  |  | g cm-2
| 防水鞘 材質 |  |  |  | ： | [7 empty] | 厚さ |  |  |  | ： |  |  |  |  | g cm-2
| 電離箱の基準点 |  |  |  | ： |  | 0.5rcyl(ファーマ形）
| 校正を受けた医療用線量標準センター | [8 empty] | ：
| 水吸収線量校正定数 ND,wQ0 = | [16 empty] | (rdgは電位計の表示単位)
| 校正日 |  |  | ： | [7 empty] | 校正線質 Q0：(60Co) | [7 empty] | 校正深 |  | ： |  |  | g cm-2
[12 empty] | 相互校正の場合の基準線質Qcross(R50) | [9 empty] | ： |  |  | g cm-2
| 基準気圧 P0 |  |  | ： | 101.33 |  |  | kPa |  |  |  |  | 基準温度T0： | 22 |  | ℃ |  | 相対湿度 |  |  | ： |  |  |  | ％
| 印加電圧 V1 |  |  | ： |  |  |  | V |  | 校正時極性： | [7 empty] | 極性効果補正：
使用時極性：
|  | 電離箱と電位計のセットで校正した場合： | [9 empty] | 電位計校正定数 kelec： 1.0 | [7 empty] | 測定レンジ |  |  | ：
|  | 電離箱と電位計を個別に校正した場合：kelec: | [13 empty] | nC rdg-1 |  |  | 校正日 |  | ：
３．ファントム
| 水ファントム |  |  |  | 窓材質 |  | ： | [5 empty] | 厚さ |  |  |  | ： |  |  |  |  | g cm-2
| 固体ファントム |  |  |  | 材質 |  | ： | [5 empty] | 密度 |  |  |  | ： |  |  |  |  | g cm-3
|  |  |  | 深さスケーリング係数 cpl | [7 empty] | ：
|  |  |  | スケーリング校正深 dc,pl=dc,w/cpl= | [12 empty] | ／ |  |  |  | = |  |  |  | g cm-2
フルエンススケーリング係数：hpl=
4. | 線量計表示値及び補正係数（以下はユーザビーム）
| 印加電圧 V1 |  |  | ： |  |  |  |  | V |  |  |  | 測定レンジ |  |  |  | ：
| モニタ設定値 N |  |  |  | ： |  |  |  | MU
|  | V1におけるリファレンス線量計表示値raw | [10 empty] | ：
| (i) | 温度気圧補正係数kTP
|  | 気圧 P | ： |  |  |  | kPa |  |  |  | 温度T： |  |  |  | ℃ |  | 相対湿度 | [5 empty] | ％
|  | kTP = | 273.2+T |  |  |  | ・ | P0 |  | = | 273.2+T |  |  |  | ・ | 101.33 |  |  | =
|  |  | 273.2+T0 |  |  |  |  | P |  |  | 273.2+22.0 |  |  |  |  | P
＋
－
SSD
有
無
nC
Gy/rdg
rdg
Gy/nC
電離空洞内前面（平行平板形)
＋
－

## P2右
2023年度用
| (ii) | 極性効果補正係数kpol
校正時に極性効果補正が行われている場合
|  | V1(+)での表示値 |  |  |  |  | : | ＋raw＝ | [6 empty] | V1(ー)での表示値 |  |  |  |  | ： | ーraw＝
通常設定にする極性における V1での表示値：Mraw＝
|  | kpol = |  |  | ¦+raw¦ + ¦ーraw¦ | [7 empty] | =
2¦raw¦
| (iii) | イオン再結合補正係数ks
２点電圧法による再結合補正係数 ks
|  | 印加電圧 |  |  | : | V1 | （通常電圧） |  |  |  | = |  |  |  | V |  | V2 | (V1/2以下の電圧） |  |  |  |  | = |  |  | V
|  | V1とV2での極性効果を補正した表示値 | [10 empty] | ： | M1 | = | [5 empty] | M2 | =
|  |  |  | 電圧比 V1/V2 = | [10 empty] | 表示値比 M1/M2＝
|  | ビームタイプ |  |  |  | ：
|  |  |  | a0 | = | [5 empty] | a1 | = | [5 empty] | a2 | = | [5 empty] | (表 2.2 参照）
|  |  |  | ks = a0 + a1( |  |  |  |  | M1 |  | ) + a2( |  |  | M1 |  | )2 |  | =
[9 empty] | M2 |  |  |  |  | M2
2点電圧法による再結合補正が行えない場合 （付録６ Boagの式による再結合補正）
|  |  |  | ks | =
| (iv) | 必要な補正を施した電圧 V1における表示値 MQ
MQ = Mraw kTP kelec kpol ks =
(固体ファントムを使用した場合：MQ＝MplhplkTPkeleckpolks)
5. | 校正深 dcにおける水吸収線量D (dc, A0=10 cm ×10 cm または20 cm ×20 cm)
| 線質変換係数： | [5 empty] | 基準線質が60Coの場合 | [8 empty] | 線質変換係数：kQ＝
基準線質がユーザビームの電子線の場合
[7 empty] | 線質変換係数：kQ,Qint = | [10 empty] | kQcross,Qint=
kQ,Qcross=(kQ,Qint)/(kQcrossQint)=
[7 empty] | D ( dc, Ao ) = MQ ND,w kQ = | [12 empty] | Gy
(相互校正によるND,w,Qcrossを使用した場合：D(dc,A0)=MQ ND,w,Qcross kQ,Qcross)
６. | 線量最大深 dmax における水吸収線量 D (dmax, A0 )
|  |  | 線量最大深 |  |  |  | ： | dmax = | [6 empty] | g cm-2
|  |  | 校正深 dc における深部量百分率 | [9 empty] | ： | PDD (dc , A0) |  |  |  | = |  |  |  | %
[14 empty] | （照射野 A0： | [7 empty] | cm | × |  |  | cm
|  | 線量最大深水吸収線量 | [6 empty] | ： | D (dmax, A0) |  |  |  | = | 100 D(dc, A0) / PDD(dc, A0) | [8 empty] | = |  |  | Gy
MU当りの線量最大深水吸収線量 DMU
[5 empty] | DMU |  | = | D(dmax, A0)/N |  |  |  |  | = |  |  |  |  | Gy MU-1
パルス
パルススキャン
nC
rdg

## 治療の際のMU値の決定について
治療の際のMU値の決定について
・定型の照射野を用いる場合
出力係数表がある場合はそれを示してください。
・患者個別の照射野を用いる場合
測定条件等について記載してください
ファントム種類
測定位置（ビーム軸上？測定深さ？）
・治療計画装置の線量計算の利用方法
以下の例などに使用しているものと思いますが、
施設での利用方法について、記載してください。
使用例
線量分布の確認
照射方向の検討
照射野形状の検討
照射MU値の決定

## 考察
考察
施設で採用している線量校正プロトコル（測定法01、計測法12、その他の別）を記載してください。

## 施設DMU測定情報
最近のDMU測定例について、示してください。
３回相当程度

## レポート間違指摘
2021年度用
左ページ | Q | 24 | nC reg-1 | → | nC rdg-1 | 修正済み
右ページ | ｐ | 34 | 100 D(dc, A) / TMR(dc, A)
|  |  | → | D(dc, A) / TMR(dc, A) |  | 修正済み
2022年度用
2023年度用 |  | 記入用紙の電子線への変更あり
P1左、P2右で修正などあれば教えてください。
機構評価シートとの連携は除きます。

## 機構評価シート
データ一覧
1
| 測定者 | 0
| 測定日 | 0
| 受講番号 | 0
| 施設名 | 0
| 装置名 | 0
| 公称E | 0 | MV
| 公称Rate | 0 | MU/min
| 線質Q | 0
| 基準ファントム | 水
セットアップ法
| 基準照射野 | cm × cm
| SSD/SAD | 0 | cm
| 校正深 | 0 | g/cm/cm
2
| 電離箱モデル | 0
| シリアルNo. | 0
| 電位計モデル | 0
| シリアルNo. | 0
| 電離箱壁材質 | 0
| 厚さ | 0 | g/cm/cm
| 防水鞘 材質 | 0
| 厚さ | 0 | g/cm/cm
| 水ファントム入射窓材質 | 0
| 厚さ | 0 | g/cm/cm
| 校正を受けた医療用線量標準センター | 0
| Nd,W | 0
単位
| 校正日 | 0
| 校正深 | 0
| 基準気圧 | 101.33
| 基準温度 | 22
| 相対湿度 | 0
| 印加電圧V1 | 0
極性＋ー
極性効果補正
一体校正
| 測定レンジ | 0
| 個別校正 | 0
| 校正日 | 0
3
| 印加電圧V1 | 0
| 測定レンジ | 0
| モニタ設定値N | 0 | MU
| Mraw | 0 | ｎC／ｒｄｇ
(i) | 気圧 | 0 | ｋPA
| 温度 | 0 | ℃
| 相対湿度 | 0 | ％
| 温度気圧補正係数 | 0
(ii) | M+ | 0
| M- | 0
| Mraw | 0
| kpol | 0
| (補正無）kpol | #REF!
(iii) | V1 | 0
| V2 | 0
| M1 | 0
| M2 | 0
| V1/V2 | 0
| M1/M2 | 0
□パルス
| a0 | 0
| a1 | 0
| a2 | 0
| ks | 0
| (Boag等)ks | 0
(iV) | MQ | 0
4
| 他の方法 | 0
| kQ | 0
| D(dc,A orA0) | 0 | Gy
5
| dmax | 0
□SAD
| TMR | 0
| D/TMR | 0
| DMU | 0