## 表紙
ファイルの名前を「2024-NWxxx_氏名.xlsx」に変更してください。
このページを表紙に書き換えてください。
課題、提出先、申請番号、所属、氏名の記載
レポート課題「治療用X線及び電子線の水吸収線量及びDMU計算」
締め切り：2025年3月12日（水）までに、事務局に提出してください。
このレポートで行う水吸収線量の計算は
標準計測法12に従う方法で行ってください。

## 問1 X線のDMU計算用
レポート計算のための情報 |  | 高エネルギーX線
以下の条件で高エネルギーX線の測定を行った。セル内「？」に適当な数値を入れましょう。
ユーザビームの条件
| 装置名 | XXX
| 公称エネルギー | 10 | MV
| 線質Q（TPR20,10） | 0.731
| 公称線量率 | 600 | MU/min
| 基準ファントム | 水
| セットアップ法 | SAD
| SAD | 100 | cm
| 基準照射野 | 10×10 | cm2
| 校正深dc | 10 | g cm-2
電離箱と電位計の校正
| 電離箱モデル | C110
| 電位計モデル | XXX
| 水吸収線量校正定数ND,w | 0.05334 | Gy nC-1
| 校正時の印可電圧 | -300 | V
| 極性 | 「ー」
| 電位計校正定数kelec | 1.002
※応用技研C110は非防水だが、ここでは、防水であるとし、さやなしで測定したものとする。
施設でのDMU校正
| 印可電圧(V1) | -300 | V
| モニタ設定値 | 200 | MU
| V1における指示値 | 28.32 | nC
| 測定時温度 | 23.1 | ℃
| 測定時気圧 | 101.12 | kPa
| 極性効果補正値 | 1
| 1/3電圧での測定値 | 28.19
| ビームタイプ | パルス
| イオン再結合補正値 | 「？」
校正深dcにおける水吸収線量
| 線質変換係数 | 「？」 | 表3.3から求める
| 校正深水吸収線量 | 「？」 | Gy
線量最大深dmaxにおける水吸収線量
| 線量最大深 dmax | 2.3 | g cm-2
SAD法による
| 線量最大深水吸収線量D | 「？」 | Gy
モニタ単位（MU)当たりの線量最大深水吸収線量DMU
|  | 「？」 | Gy MU-1

## 問2 電子線のDMU計算用
レポート計算のための情報 |  | 電子線
以下の条件で治療用電子線の測定を行った。セル内「？」に適当な数値を入れましょう。
ユーザビームの条件
| 装置名 | XXX
| 公称エネルギー | 9 | MeV
| 線質Q（R50） | 3.6
| 公称線量率 | 500 | MU/min
| 基準ファントム | 水
| セットアップ法 | SSD
| SSD | 100 | cm
| 基準照射野 | 10×10 | cm2
| 校正深dc=0.6 R50-0.1 | 「？」 | g cm-2
電離箱と電位計の校正
| 電離箱モデル | Roos
| 電位計モデル | XXX
| 水吸収線量校正定数ND,w | 0.08405 | Gy nC-1
| 校正時の印可電圧(V1) | 200 | V
| 極性 | 「ー」「＋」
| 電位計校正定数kelec | 1
施設でのDMU校正
| 印可電圧 | +200 | V
| モニタ設定値 | 200 | MU
| V1における指示値 | 24.55 | nC
| 測定時温度 | 23.5 | ℃
| 測定時気圧 | 101.22 | kPa
| 極性効果補正値 | 1.001
| 1/2電圧での測定値 | 24.47
| ビームタイプ | パルス
| イオン再結合補正値 | 「？」
校正深dcにおける水吸収線量
| 線質変換係数 | 「？」 | 表7.1から求める
| 校正深水吸収線量 | 「？」 | Gy
線量最大深dmaxにおける水吸収線量
| 線量最大深 dmax | 2.1 | g cm-2
| 校正深dc における深部量百分率 | 99.8 | %
| 線量最大深水吸収線量 | 「？」 | Gy
MUあたりの線量最大深水吸収線量DMU
SAD法による
| 線量最大深水吸収線量D | 「？」 | Gy
モニタ単位（MU)当たりの線量最大深水吸収線量DMU
| DMU = | 「？」 | Gy MU-1

## 問３DMU実測とTPSの比較
施設で使用している線質と治療計画装置で以下についてまとめてください。
照射装置のMU校正を行う際と治療計画装置のビーム情報について
比較を行い、その結果をまとめる。
施設で使用しているX線、電子線、粒子線について
それぞれ１エネルギーを選び、比較を実施する。

## 考察
考察・感想を記載してください。
また、その他、機構・認定についての質問などあれば、
記載してください。