## 表紙
ファイルの名前を「2025-NWxxx_氏名.xlsx」に変更してください。
このページを表紙に書き換えてください。
必要項目は、 | 課題、提出先、申請番号、所属、氏名の記載
レポート課題「治療用X線及び電子線の水吸収線量及びDMU計算」
締め切り：2026年3月12日（水）午後５時 までに、事務局に提出してください。
このレポートで行う水吸収線量の計算は
標準計測法12に従う方法で行ってください。
新規に資格申請を行う方は、全員提出してください。
TomoTherapy, サイバーナイフ, 粒子線治療装置のみ保有施設所属の方も含みます。
最終回答欄：Gy/MUのセルについて
許容される相違を±0.2%に設定します。
これを超えたものについては、修正および再提出を求めます。
再提出で±0.2%以内にならなかった場合には、不合格とします。

## 問1 X線のDMU計算用
レポート計算のための情報 |  | 高エネルギーX線 |  | 2025年度
以下の条件で高エネルギーX線の測定を行った。セル内「？」に適当な数値を入力すること。
設定されている単位と数値の整合性が取れていることを確認すること。
ユーザビームの条件
| 装置名 | 任意
| 公称エネルギー | 10 | MV
| 線質Q（TPR20,10） | 0.731
| 公称線量率 | 600 | MU/min
| 基準ファントム | 水
| セットアップ法 | SAD
| SAD | 100 | cm
| 基準照射野 | 10×10 | cm2
| 校正深dc | 10 | g cm-2
電離箱と電位計の校正
| 電離箱モデル | C110
| 電位計モデル | 任意
| 水吸収線量校正定数ND,w | 0.05334 | Gy nC-1
| 校正時の印可電圧 | -300 | V
| 極性 | 「ー」
| 電位計校正定数kelec | 1.002
※応用技研C110は非防水だが、ここでは、防水であるとし、さやなしで測定したものとする。
施設でのDMU校正
| 印可電圧(V1) | -300 | V
| モニタ設定値 | 200 | MU
| V1における指示値 | 30.74 | nC
| 計測時温度 | 23.1 | ℃
| 計測時気圧 | 101.12 | kPa
| 極性効果補正係数 kpol | 1
| V2(1/3電圧)での指示値 | 30.55 | nC
| ビームタイプ | パルス放射線
| イオン再結合補正係数ks | 「？」
校正深dcにおける水吸収線量
| 線質変換係数kQ | 「？」 | 表3.3から求める
| 校正深水吸収線量 | 「？」 | Gy
線量最大深dmaxにおける水吸収線量
| 線量最大深 dmax | 2.3 | g cm-2
SAD法による
| 組織最大線量比TMR | 「？」 | 付録15 表A 15.6参照
| 線量最大深水吸収線量D | 「？」 | Gy
モニタ単位（MU)当たりの線量最大深水吸収線量DMU
|  | 「？」 | Gy MU-1

## 問2 電子線のDMU計算用
レポート計算のための情報 |  | 高エネルギー電子線 |  | 2025年度
以下の条件で治療用電子線の測定を行った。セル内「？」に適当な数値を入力すること。
設定されている単位と数値の整合性が取れていることを確認すること。
ユーザビームの条件
| 装置名 | 任意
| 公称エネルギー | 9 | MeV
| 線質Q（R50） | 3.6 | g cm-2
| 公称線量率 | 500 | MU/min
| 基準ファントム | 水
| セットアップ法 | SSD
| SSD | 100 | cm
| 基準照射野 | 10×10 | cm2
| 校正深 | 「？」 | g cm-2
電離箱と電位計の校正
| 電離箱モデル | Roos
| 電位計モデル | 任意
| 水吸収線量校正定数ND,w | 0.08405 | Gy nC-1
| 校正時の印可電圧(V1) | 200 | V
| 極性 | 両極性で評価した。
| 電位計校正定数kelec | 1
施設でのDMU校正
| 印可電圧 | +200 | V
| モニタ設定値 | 200 | MU
| V1における指示値 | 24.55 | nC
| 計測時温度 | 23.5 | ℃
| 計測時気圧 | 101.22 | kPa
| 極性効果補正係数 kpol | 1.001
| V2(1/2電圧)での指示値 | 24.47 | nC
| ビームタイプ | パルス
| イオン再結合補正係数ks | 「？」
校正深dcにおける水吸収線量
| 線質変換係数kQ | 「？」 | 表4.3から求める
| 校正深水吸収線量 | 「？」 | Gy
線量最大深dmaxにおける水吸収線量
| 線量最大深 dmax | 2.1 | g cm-2
| 校正深dc における深部量百分率 | 99.8 | %
| 線量最大深水吸収線量 | 「？」 | Gy
モニタ単位（MU)当たりの線量最大深水吸収線量DMU
| DMU = | 「？」 | Gy MU-1

## 問３実測とTPSの比較
高エネルギーX線の
基準条件と非基準条件（任意，Wedge挿入や照射野変更など）のそれぞれ１条件で，
治療計画装置が出力するMU値の計算精度を、自施設の測定結果から評価してください.
（結果と考察に分けて記載してください）
高エネルギーX線の使用がない施設では、施設で使用する線質の治療計画装置の計算結果と、
その条件での測定結果を比較し、考察を記載してください。
基準条件評価
非基準条件評価
考察

## 考察
問１、問２についての考察を記載してください。
また、放射線治療の品質を現場で担当し様々考えることがあると思います。
放射線治療品質管理に関する質問・要望の記載が可能です。